ТИЛОЗИН ИФА

5151TYL [6]02.24

Конкурентный иммуноферментный метод для скрининга и количественного определения тилозина в различных матрицах

Пожалуйста, обращайтесь по вопросам технической поддержки и дополнительной информации к официальным дистрибьюторам на территории Вашей страны:

| Официальный дистрибьютор в России: ООО "НеоТест" ул. Растопчина, 1Г, г. Владимир +7 499 911 02 01 info@neo-test.ru www.neo-test.ru Техническая поддержка support@neo-test.ru | Официальный дистрибьютор в Беларуси: ОДО "КомПродСервис" ул. Филимонова, 25Г, г. Минск +375 17 336 50 54 info@komprod.com www.komprod.com Техническая поддержка support@komprod.com |
| --- | --- |

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Тилозин ИФА представляет собой набор для количественного определения тилозина методом конкурентного иммуноферментного анализа. Набора достаточно для 96 определений. Образцы и стандарты измеряются в дубликатах, таким образом, можно провести анализ 40 образцов. Методы быстрого и эффективного извлечения тилозина из различных матриц включены в руководство по эксплуатации.

1. ВВЕДЕНИЕ

Антибактериальные препараты в пищевых продуктах могут привести к аллергическим реакциям, а также к появлению устойчивых к этим препаратам штаммов бактерий. В связи с этим Европейская комиссия решила запретить некоторые из антибактериальных препаратов, используемых как стимуляторы роста животных. В соответствии с Постановлением Совета 2821/98 [2] цинк-бацитрацин, спирамицин, тилозин, виргиниамицин, а также в соответствии с Постановлением Комиссии 2788/98 [3] олакиндокс, запрещены как добавки в животные корма.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕСТА

Набор для проведения ИФА включает 12 сенсибилизированных стрипов по 8 лунок в каждом. Лунки планшета сенсибилизированы моноклональными антителами, специфичными по отношению к тилозину. Тилозин, меченый ферментом, стандартные растворы тилозина или образцы, содержащие тилозин вносят в лунки планшета. Свободный тилозин (в стандартном растворе или в образце) и тилозин, меченый ферментом, конкурируют за специфические сайты связывания на поверхности лунок планшета (конкурентный иммуноферментный анализ). После инкубации в течение одного часа несвязанные реагенты удаляют на стадии промывки. Количество связанного тилозина, меченого пероксидазой визуализируют путем добавления раствора субстрат/хромогена. Связанный конъюгат тилозин-пероксидаза превращает хромоген в окрашенный продукт. Реакция останавливается добавлением серной кислоты. Окраску проб измеряют фотометрически при 450 нм, ее интенсивность обратно пропорциональна концентрации тилозина в образце.

3. СПЕЦИФИЧНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Для данного набора используются мышиные антитела, полученные против тилозина, конъюгированного с белком.

Перекрестная чувствительность:

| Тилозин А | 100% |
| --- | --- |
| Тилозин В (Десмикозин) | 36% |

Предел обнаружения (LOD) рассчитывается по формуле: Xn + 3SD и определяется при оптимальных условиях.

| Матрица | Способ пробоподготовки | LOD (ppb) |
| --- | --- | --- |
| Молоко | 8.1 | 2.5 |
| Мед | 8.3 | 15 |
| Мед | 8.4 | 2.5 |
| Яйца | 8.3 | 2.5 |
| Ткани | 8.3 | 15 |
| Ткани | 8.4 | 2.5 |
| Сыворотка крови | 8.2 | 2.5 |
| Моча | 8.2 | 2.5 |
| Корма | 8.3 | 15 |
| Корма | 8.4 | 2.5 |

4. УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЕ

- Набор реагентов и его компоненты должны храниться в холодильнике при температуре от +2˚С до +8˚С, в темном месте, до и после использования.

- После истечения срока годности качество работы набора не гарантировано.

- Перед проведением анализа все компоненты тест-набора, включая микротитровальный планшет, должны быть доведены до комнатной температуры. Избегайте конденсации влаги в лунках планшета, не извлекайте планшет из упаковки до того, как планшет нагреется до комнатной температуры.

- Необходимо избегать любого прямого воздействия света на раствор хромогена.

- Раствор субстрат/хромогена может храниться в холодильнике (+2˚С - +8˚С) до истечения срока годности, указанного на упаковке.

Признаки порчи реагентов:

- Синяя окраска раствора субстрата перед переносом его в лунки.

- Слабая или отсутствующая цветовая реакция нулевого стандарта (Bmax, E450nm <0,8).

5. КОМПОНЕНТЫ НАБОРА

Инструкция

Один запечатанный микротитровальный планшет (12 стрипов по 8 лунок, покрытых антителами к тилозину). Планшет готов к использованию.

Позиции реагентов в наборе. Для приготовления реагентов смотрите раздел 9.

1.	Буфер для разведения образцов (40 мл, готов для применения).

2.	Буфер для промывки планшета (30 мл, концентрированный х20).

3.	Раствор субстрата (12 мл, готов для применения).

4.	Стоп-реагент (15 мл, готов для применения).

5.	Конъюгат (150 мкл, концентрат х100).

6.	Спайк раствор тилозина (1 мл, 100 нг/мл).

7.	Нулевой стандартный раствор (2 мл, готов для применения).

8.	Стандартный раствор 1 (1 мл, готов для применения) 0,625 нг/мл.

9.	Стандартный раствор 2 (1 мл, готов для применения) 1,25 нг/мл.

10.	Стандартный раствор 3 (1 мл, готов для применения) 2,5 нг/мл.

11.	Стандартный раствор 4 (1 мл, готов для применения) 5,0 нг/мл.

12.	Стандартный раствор 5 (1 мл, готов для применения) 10,0 нг/мл.

13.	Стандартный раствор 6 (1 мл, готов для применения) 20,0 нг/мл.

14.	Раствор для разведения конъюгата (10 мл).

15.	Не используется

16.	Не используется

17.	Не используется

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

- испаритель (для пробоподготовки образцов меда);

- весы, емкости для взвешивания;

- перчатки;

- вытяжной шкаф;

- гомогенизатор (миксер);

- центрифуга (2000*g);

- вортекс;

- автоматическое устройство для промывки планшетов либо многоканальный пипет-дозатор 100-300 мкл;

- шейкер для микротитровальных планшетов;

- микропланшетный фотометр с фильтром 450 нм;

- пипет-дозаторы 20-200 мкл, 100-1000 мкл;

- пипет-дозатор 2,5 мл;

- стеклянные пробирки 10-15 мл;

- дистиллированная вода;

- метанол 100%;

- ацетонитрил для ВЭЖХ;

- Oasis HLB 3cc картриджи (WAT094226);

- 0,1 М Натрий фосфатный буфер рН 7,5-8,0:

Раствор А: 6,9 г NaH2PO4 H2O/250 мл дистиллированной воды.

Раствор В: 10,6 г Na2НPO4 2H2O/250 мл дистиллированной воды.

Смешайте 40 мл раствора А, 210 мл раствора В и 250 мл дистиллированной воды.

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Тилозин является токсичным веществом. Следует избегать контакта с кожей и ротовой полостью. Не вдыхать.

- Стоп-реагент содержит серную кислоту в концентрации 0,5 М. Не допускать контакта реагента с кожей.

- Избегать контакта биологического материала с кожей и слизистыми.

- Не пипетируйте реагенты и растворы ртом.

- Не допускается есть, пить, курить, хранить или готовить пищу или применять косметику в пределах обозначенной рабочей области.

- Тетраметилбензидин (ТМБ) является токсичным при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании. Поэтому будьте внимательны при работе с субстратом.

- Не используйте компоненты тест-набора после истечения их срока годности и не смешивайте компоненты из разных партий.

- Каждая лунка используется как оптическая кювета. Поэтому не прикасайтесь к поверхности лунок, не допускайте их повреждения и загрязнения.

- Все компоненты должны быть полностью растворены перед применением. Обращайте особое внимание на субстрат, который имеет тенденцию к кристаллизации при температуре +4˚С.

- Оптимальные результаты могут быть получены при строгом соблюдении протокола анализа. Точность и воспроизводимость результатов анализа зависит от аккуратности пипетирования и равномерного промывания лунок.

8. ПОДГОТОВКА ПРОБ

8.1 Молоко

- центрифугируйте образцы холодного молока в течение 5 мин при 2000g и 4°С;

- удалите слой жира, образовавшийся на поверхности образца;

- разведите обезжиренное молоко в 4 раза (50 мкл молока + 150 мкл буфера для разведения образцов);

- встряхните образец на вортексе;

- используйте 50 мкл этого раствора в ИФА.

8.2 Сыворотка и моча

- центрифугируйте образцы в течение 5 мин при 2000g;

- разведите образцы в 4 раза (50 мкл образца + 150 мкл буфера для разведения образцов);

- встряхните образец на вортексе;

- используйте 50 мкл этого раствора в ИФА.

8.3 Ткани, мед, яйца, корм для животных (прямой метод)

- взвесьте 1 грамм гомогенизированного образца в полипропиленовой пробирке на 15 мл;

- добавьте 5 мл раствора вода/метанол (10%)*;

- перемешайте образцы на вортексе;

- встряхивайте образцы, переворачивая пробирку в течение 15 мин;

- центрифугируйте образцы в течение 5 мин при 2000g;

- разведите образовавшийся прозрачный супернатант в 4 раза (50 мкл образца + 150 мкл буфера для разведения образцов);

- перемешайте образцы на вортексе;

- используйте 50 мкл этого раствора в ИФА.

8.4 Ткани, мед, корм для животных (твердофазная экстракция)

- взвесьте 5 грамм меда в чистой пробирке;

- добавьте 20 мл 0,1 М Натрий-фосфатного буфера рН 7,5-8,0 (Глава 6);

- встряхивайте образцы, переворачивая пробирку в течение 15 мин при комнатной температуре;

- центрифугируйте образцы в течение 15 мин при 2000 g и комнатной температуре;

- используйте 12,5 мл супернатанта для дальнейшей очистки.

Твердофазная экстракция

- используйте картриджи Oasis HLB 3cc;

- кондиционирование картриджей:

• добавьте 5 мл 100% метанола (поток 1 мл/мин);

• добавьте 5 мл дистиллированной воды (поток 1 мл/мин).

Примечание. Сорбент должен оставаться влажным во время кондиционирования и перед добавлением образца. Если сорбент высыхает, повторите процедуру кондиционирования.

- осторожно перенесите 12,5 супернатанта в активированный картридж. Пропустите образец, сквозь диск, используя вакуум, скорость потока 1 мл/мин.

- промывка картриджей:

• добавьте 4 мл раствора метанол/вода 10% (10 : 90 = объем : объем);

• добавьте 4 мл раствора метанол/вода 20% (20 : 80 = объем : объем);

• озвольте диску высохнуть.

- элюция тилозина:

• внесите 1 мл 100% метанола;

• внесите 1 мл 100% ацетонитрила;

- оставьте картридж сохнуть в течение 2 мин;

- выпарите растворитель при среднем токе азота при 50-60˚С;

- осадок растворите в 1 мл раствора метанол/вода 10%*, перемешайте на вортексе, разведите 20 мкл полученного раствора в 180 мкл буфера для разведения;

- перемешайте на вортексе;

- используйте 50 мкл этого раствора в ИФА.

* - раствор вода/метанол (10%): 180 мл дистиллированной воды с 20 мл метанола (р.a. 100%).

9. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ

Перед началом испытаний реагенты должны быть доведены до температуры окружающей среды. Реагенты необходимо готовить непосредственно перед использованием. Любые неиспользованные реагенты должны быть немедленно возвращены на хранение при 2 - 8ºC.

Микротитровальный планшет

Верните неиспользованные лунки в закрывающийся пакет с осушителем и храните при температуре 2 - 8ºC до использования в последующих анализах. Сохраните также держатель стрипов.

Конъюгат

Конъюгат поставляется в виде концентрата х100. Центрифугируйте флакон с конъюгатом (1 мин, 1000 х g). Добавьте 10 мкл концентрированного раствора конъюгата к 990 мкл буфера для разведения. На 2 x 8 лунок требуется 800 мкл конъюгата. Хранить неиспользованный концентрированный конъюгат при температуре от 2 ° С до 8 ° С.

Буфер для промывки

Буфер для промывки поставляется в концентрации 20х. Буфер необходимо приготовить непосредственно перед использованием. На один стрип необходимо 40 мл разведенного раствора (2 мл концентрата буфера + 38 мл дистиллированной воды).

Раствор субстрат/хромогена

Раствор субстрат/хромогена (готовый к применению, 12 мл). В темноте довести температуру раствора до комнатной, перед пипетированием перемешать содержимое (возможно образование осадка при 4ºC).

10. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

Протокол промывки

В ходе выполнения ИФА между этапами инкубации необходимо удалять несвязанные компоненты. Это достигается посредством соответствующей процедуры промывки. Очевидно, что каждая процедура промывки должна проводиться с большой тщательностью, что бы гарантировать повторяемость и воспроизводимость результатов.

Промывка вручную или с помощью автоматического вошера может осуществляться следующим образом:

Промывка вручную

1. Жидкость из лунок вылить путем резкого переворачивания планшета, удалить остатки жидкости путем энергичного постукивания рамки с лунками по столу, накрытому листом сухой фильтровальной бумаги

2. Все лунки заполнить буфером для промывки до края лунки (300 мкл)

3. Процесс промывки (этапы 1 и 2) повторять трижды

4. Жидкость из лунок выливать путем резкого переворачивания планшета

5. Планшет перевернуть и удалить остатки жидкости путем энергичного постукивания рамки с лунками по столу, накрытому листом сухой фильтровальной бумаги

6. Не допускать высыхания лунок перед внесением следующего реагента.

Промывка с помощью автоматического вошера

При использовании автоматического вошера проверьте, чтобы из всех лунок жидкость удалялась полностью, чтобы раствор для промывания тщательно распределялся, заполняя до края каждую лунку во время каждого цикла промывания. Вошер должен быть запрограммирован на выполнение трех циклов промывки.

Протокол анализа

1. подготовить образцы в соответствии с главой 8 (подготовка образцов) и подготовить реагенты в соответствии с главой 9 (приготовление реагентов).

2. внести 100 мкл нулевого стандарта в дубле (лунки H1, H2, бланк),

внести 50 мкл нулевого стандарта (Вmax) в дубле (лунки А1, А2),

внести 50 мкл каждого стандартного раствора (0,625, 1,25, 2,5, 5,0, 10,0, 20,0 нг/мл) в дубле,

3. внести в дублях по 50 мкл каждого раствора образца в оставшиеся лунки,

4. внести по 50 мкл конъюгата (тилозин-пероксидаза) во все лунки за исключением H1 и H2,

5. планшет запечатать и перемешать в течение нескольких секунд его содержимое (на шейкере для микротитровальных планшетов либо аккуратными круговыми движениями),

6. планшет инкубировать в течение 1 часа в темноте при температуре 20-25ºС.

7. удалить раствор из микротитровального планшета и промыть 3 раза буфером для промывания.

8. внести по 100 мкл раствора субстрата во все лунки.

9. инкубировать планшет в темноте в течение 15 минут при комнатной температуре (20-25˚С).

10. внести по 100 мкл стоп-реагента во все лунки.

11. сразу же измерить оптическую плотность при 450 нм.

11. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Значения ОП образцов, измеренные в этом анализ, преобразуются в соответствующие концентрации следующим образом:

Среднее значение оптической плотности (ОП) холостых лунок вычитается из индивидуальной ОП. лунок, содержащих стандарты и образцы. Тогда эти значения ОП стандартов и образцов (средние значения дубликатов) делятся на среднее значение ОП нулевого стандарта и умножается на 100. Таким образом, нулевой стандарт становится равным 100% (максимальное поглощение), а остальная ОП. значения указаны в процентах от максимального поглощения.

Значения, рассчитанные для стандартов, вводятся в полулогарифмический график зависимости концентрации аналита.

Альтернатива калибровочной кривой:

Значения абсорбции (logit) расчета стандартов отложены на оси Y в зависимости от эквивалентной концентрации аналита на логарифмической оси X.

Для удобства клиентов R-Biopharm предлагает 2 программы, которые можно использовать для интерпретации результатов ИФА:

- RIDASOFT®Win.NET Food & Feed (артикул Z9996FF). В этой программе все тесты R-Biopharm ELISA (включая EuroProxima) предварительно запрограммированы в базе данных. Список совместимых ридеров предоставляется по запросу.

- Simplefit. Эта программа на базе Excel разработана для расчета результатов всех тестов EuroProxima.

8.1 Молоко

Эквивалент тилозина, рассчитанный на основе стандартной кривой, необходимо умножить на коэффициент 4 для получения содержания тилозина в образцах молока.

8.2 Сыворотка крови и моча, прямой метод

Эквивалент тилозина, рассчитанный на основе стандартной кривой, необходимо умножить на коэффициент 4 для получения содержания тилозина в образцах сыворотки крови и мочи.

8.3 Ткани, мед, образцы корма, прямой метод

Эквивалент тилозина, рассчитанный на основе стандартной кривой, необходимо умножить на коэффициент 24 для получения содержания тилозина в образцах тканей, меде, корме.

8.4 Ткани, мед, корм для животных (твердофазная экстракция)

Эквивалент тилозина, рассчитанный на основе стандартной кривой, необходимо умножить на коэффициент 4 для получения содержания тилозина в образцах тканей, меде, корме.

12. ЛИТЕРАТУРА

Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 concerning additives in feeding stuffs. Official Journal of the European Communities L270: 1-34.

Council Regulation 2821/98 of 17 December 1998 amending, as regards withdrawal of the authorisation of certain antibiotics, Directive 70/524/EEC concerning additives in feeding stuffs. Official Journal of the European Communities L351: 4-8.

Commission Regulation 2788/98 of 22 December 1998 amending Council Directive 70/524/EEC concerning additives in feeding stuffs as regards the withdrawal of authorisation for certain growth promoters. Official Journal of the European Communities L347: 31-32.

13. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЕ

Для заказа набора Tylosin ELISA используйте, пожалуйста, каталожный код 5151TYL.

14. ИСТОРИЯ ВЕРСИЙ

Глава 11 была обновлена.