Фторхинолоны ИФА

(общий тест)

5101FLUQG [17]02.24

Иммуноферментный метод для скрининга и количественного определения фторхинолонов в различных матрицах

Пожалуйста, обращайтесь по вопросам технической поддержки и дополнительной информации к официальным дистрибьюторам на территории Вашей страны:

| Официальный дистрибьютор в России: ООО "НеоТест" ул. Растопчина, 1Г, г. Владимир +7 499 911 02 01 info@neo-test.ru www.neo-test.ru Техническая поддержка support@neo-test.ru +7 499 444 05 50 | Официальный дистрибьютор в Беларуси: ОДО "КомПродСервис" ул. Филимонова, 25Г, г. Минск +375 17 336 50 54 info@komprod.com www.komprod.com Техническая поддержка support@komprod.com +375 17 336 50 54 |
| --- | --- |

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ

Тест-набор для проведения ИФА основан на конкурентном иммуноферментном анализе для измерения концентрации широкого спектра антибиотиков группы фторхинолонов.

Фторхинолоны – это синтетический класс антибиотиков, которые действуют путем ингибирования ДНК-гиразы, отменяя ее активность путем вмешательства в реакцию восстановления ДНК. Поскольку гираза является важным ферментом в прокариотах, но не встречается в эукариотах, бактерии являются идеальной мишенью для этих антибиотиков. Фторхинолоны в основном активны против грамотрицательных бактерий и нашли широкое применение как в клинической практике человека, так и в ветеринарии. Однако применение фторхинолонов у животных, используемых для производства мяса, и их использование в аквакультуре также вызывает обеспокоенность, поскольку фторхинолоны способствовали росту устойчивости бактерий к этим антибиотикам у человека, например, Staphylococcus aureus (MRSA, MRSE), Campylobacter jejuni и других. По этой причине необходимы эффективные методы скрининга на наличие фторхинолонов в продуктах животного происхождения, а также в пищевых продуктах.  Компания EuroProxima разработала универсальный набор ИФА для скрининга на широкий спектр фторхинолонов. В этом наборе ИФА используется антисыворотка, выращенная против связанного с белком норфлоксацина, конъюгат – норфлоксацин, меченный пероксидазой хрена. В наборе для ИФА используется стандарт норфлоксацина, поэтому фторхинолоны выражаются в норфлоксацин-эквивалентах.

2. ПРИНЦИПЫ ИФА ФТОРХИНОЛОНОВ

Набор для ИФА состоит из одного планшета с предварительным покрытием (12 стрипов, по 8 лунок в каждом). В лунки добавляют антитела, меченные пероксидазой хрена (-HRP), стандартный раствор норфлоксацина или образец. Свободные фторхинолоны из образцов или стандартов норфлоксацин-HRP конъюгата конкурируют за специфические места связывания антител (конкурентный иммуноферментный анализ).

После инкубации в течение одного часа несвязанные реагенты удаляются в процессе промывки. Количество связанного конъюгата норфлоксацин -HRP визуализируется путем добавления раствора субстрата/хромогена (пероксид/тетраметилбензидин, TMB). Связанный конъюгат норфлоксацин-HRP превращает бесцветный хромоген в окрашенный продукт.

Реакция останавливается добавлением серной кислоты. Интенсивность окраски измеряется фотометрически при 450 нм. Оптическая плотность обратно пропорциональна концентрации фторхинолонов в образце.

3. СПЕЦИФИЧНОСТЬ И ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

Для данного тест-набора ИФА используются поликлональные кроличьи антитела, полученные с помощью конъюгированного норфлоксацина.

Перекрестная чувствительность:

| Энрофлоксацин | 92% |
| --- | --- |
| Ципрофлоксацин | 124% |
| Норфлоксацин | 100% |
| Надифлоксацин | 85% |
| Пефлоксацин | 70% |
| Эноксацин | 57% |
| Пирамидиновая | 62% |
| Ломефлоксацин | 40% |
| Офлоксацин | 18% |
| Данофлоксацин | 89% |
| Флероксацин | 40% |
| Оксолиновая кислота | 57% |
| Марбофлоксацин | 16% |
| Пипемидиновая кислота | 5% |
| Сарафлоксацин | 4% |
| Дифлоксацин | 1% |
| Левофлоксацин | 3% |
| Гатифлоксацин | 5% |
| Флумеквин | 2% |
| Пазуфлоксацин | 1% |
| Циноксацин | < 0,1% |
| Тосуфлоксацин | < 0,1% |
| Наликсиновая кислота | < 0,1% |

Предел обнаружения (LOD) рассчитывается по формуле: Xn + 3SD и определяется при оптимальных условиях

| Матрица | Способ пробоподготовки | LOD |
| --- | --- | --- |
| Ткани | 8.1.1 | 12 нг/г |
| Ткани | 8.1.2 | 0,3 нг/г |
| Яйца | 8.2 | 6 нг/г |
| Ткани и яйца | 8.3 | 0,5 нг/г |
| Молоко | 8.4 | 2 нг/мл |
| Вода | 8.5 | 2 нг/мл |
| Мед | 8.6 | 2 нг/г |
| Сыворотка/плазма | 8.7 | 2,5 нг/мл |
| Моча | 8.8 | 7 нг/мл |

4. УСЛОВИЯ ОБРАЩЕНИЯ И ХРАНЕНИЕ

- Набор реагентов должен храниться в холодильнике (при температуре от +2 °С до +8 °С) перед использованием и помещаться в холодильник сразу после применения.

- После истечения срока годности невозможно гарантировать приемлемое качество.

- Перед проведением анализа все компоненты тест-набора, включая микротитровальный планшет, должны быть доведены до комнатной температуры.

- Следует избегать появления конденсата в лунках планшета. Планшет должен быть согрет до температуры окружающей среды перед вскрытием упаковки.

- После восстановления лиофилизированного ферментно маркированного конъюгата норфлоксацина и лиофилизированных антител, эти восстановленные соединения могут храниться в холодильнике (от + 2 °С до + 8 °С) не менее шести месяцев. После восстановления компонентов конъюгата и антитела, их растворы можно разлить по аликвотам и  хранить в морозильной камере (-20 °С) до истечения срока годности набора.

- Раствор субстрата и хромогена можно хранить в холодильнике (от + 2 °С до + 8 °С) до истечения срока годности, указанного на этикетке.

- Необходимо избегать любого прямого воздействия света на раствор хромогена.

Следующие показатели могут являться признаком порчи реагентов:

- Голубая окраска раствора хромогена перед внесением в лунки

- Слабая либо отсутствующая реакция окрашивания нулевого градуировочного раствора (Е450нм < 0,8)

5. КОМПОНЕНТЫ НАБОРА

Инструкция

Один запечатанный микротитровальный планшет (12 стрипов по 8 лунок), сенсибилизированный антителами. Планшет готов к использованию.

Позиции реагентов в наборе. Для приготовления реагентов смотрите раздел 9.

1. Буфер для разведения (20 мл, готов для применения)

2. Буфер для промывки планшета (30 мл, концентрации 20х)

3. Раствор субстрата (12 мл, готов для применения)

4. Стоп-реагент (15 мл, готов для применения)

5. Конъюгат (лиофилизат, голубая крышка)

6. Антитела (лиофилизат, красная крышка)

7. не используется

8. Спайк-раствор с концентрацией 100 нг/мл (1 мл, готов для применения)

9. не используется

10. не используется

11. не используется

12. не используется

13. Нулевой градуировочный раствор (2 мл, готов для применения)

14. Градуировочный раствор 1 (1 мл, готов для применения) 0,157 нг/мл

15. Градуировочный раствор 2 (1 мл, готов для применения) 0,313 нг/мл

16. Градуировочный раствор 3 (1 мл, готов для применения) 0,625 нг/мл

17. Градуировочный раствор 4 (1 мл, готов для применения) 1,25 нг/мл

18. Градуировочный раствор 5 (1 мл, готов для применения) 2,5 нг/мл

19. Градуировочный раствор 6 (1 мл, готов для применения) 5,0 нг/мл

6. ОБОРУДОВАНИЕ И ТРЕБУЕМЫЕ РЕАГЕНТЫ, НЕ ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ТЕСТ-НАБОРА

- весы

- перчатки

- вытяжной шкаф

- гомогенизатор (миксер)

- центрифуга (для пробирок объемом 10-15 мл, с охлаждением, 2000*g)

- вортекс

-автоматическое устройство для промывки планшетов либо многоканальный пипет-дозатор 100-300 мкл

- магнитная мешалка

- шейкер для микротитровальных планшетов

- микропланшетный фотометр с фильтром 450 нм

- пробирки

- пипет-дозаторы

- метанол 100%

- гексан

- двузамещенный фосфат натрия (Na2HPO4)

- одназамещенный фосфат калия (KH2PO4)

- хлорид натрия

- колонки Oasis HLB Spec (60 мг/3 мл)

- аммиак

- фосфорная кислота

- дистиллированная вода

7. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Фторхинолоны являются токсичным компонентом. Следует избегать контакта с кожей и ротовой полостью. Не вдыхать.

- Стоп-реагент содержит серную кислоту концентрации 0,5 М. Не допускать контакта реагента с кожей.

- Избегать контакта проб с кожей и слизистыми.

- Не пипетировать ртом.

- Не допускается есть, пить, курить, хранить или готовить пищу или применять косметику в пределах обозначенной рабочей области.

- Тетраметилбензидин является токсичным при вдыхании, при контакте с кожей и при проглатывании. Поэтому будьте внимательны при работе с субстратом.

- Не используйте компоненты тест-набора после истечения их срока годности и не перемешивайте компоненты из разных партий.

- Каждая лунка используется как оптическая кювета. Поэтому не прикасайтесь к поверхности лунок, не допускайте их повреждения и загрязнения.

- Все компоненты должны быть полностью растворены перед применением. Обращайте особое внимание на субстрат, который имеет тенденцию к кристаллизации при температуре + 4 °С.

- Оптимальные результаты могут быть получены при строгом соблюдении протокола анализа. Точность и воспроизводимость результатов анализа зависит от точности пипетирования и равномерного промывания лунок.

8. ПОДГОТОВКА ПРОБ

8.1 Пробы рыбы, мяса, креветок

8.1.1 Метод I

- Гомогенизировать 10 г пробы

- 0,5 г гомогенизированной пробы перенести в пробирку

- Добавить 1,5 мл 80 %-ого метанола с буфером для разведения проб* (например, 8 мл 100% метанола и 2 мл буфера для разведения проб) (см. Главу 9) и экстрагировать в течение 30 минут на ротаторе либо переворачивая пробирку вверх дном

- Центрифугировать в режиме 10 мин / 2000g / 20-25 ºС

- Развести 100 мкл надосадочного слоя в 900 мкл буфера для разведения проб*

- В тесте используют 50 мкл на лунку

8.1.2 Метод II

- Гомогенизировать 10 г пробы

- 1 г гомогенизированной пробы перенести в пробирку

- Добавить 3 мл 80 %-ого метанола с буфером для разведения проб* (например, 8 мл 100% метанола и 2 мл буфера для разведения проб) (см. Главу 9) и экстрагировать в течение 15 минут на ротаторе либо переворачивая пробирку вверх дном

- Центрифугировать в режиме 10 мин / 2000g / 20-25 ºС

- Перенести 2 мл надосадочного слоя в стеклянную пробирку объемом 4 мл

- Выпаривать в слабом токе азота при 50 °С досуха. Допускается использовать любой другой метод выпаривания

- К сухому остатку добавить 1 мл 8 %-ого метанола с буфером для разведения проб*

- Добавить 1,0 мл гексана для удаления жира

- Перемешать в течение 1 минут на вортоксе и центрифугировать в режиме 15 мин / 2000g / 20-25 ºС

-  В тесте используют 50 мкл нижнего слоя на лунку

8.2 Пробы сырых и пастеризованных яиц

- 0,5 г гомогенизированной пробы перенести в пробирку

- Добавить 1,5 мл 40 %-ого метанола с буфером для разведения проб* (например, 8 мл 100% метанола и 2 мл буфера для разведения проб) (см. Главу 9) и экстрагировать в течение 30 минут на ротаторе либо переворачивая пробирку вверх дном

- Центрифугировать в режиме 10 мин / 2000g / 20-25 ºС

- Развести 100 мкл надосадочного слоя в 400 мкл буфера для разведения проб*

- В тесте используют 50 мкл на лунку

8.3 Метод твердофазной экстракции для мяса и цельных яиц

Необходимые материалы и реагенты:

- Фосфорная кислота

- Колонки для твердофазной экстракции проб (60 мг/3 мл)

- 100 % метанол

- Аммиак

- 8 %-ый раствор метанола в буфере для разведения проб* (8 мл 100%-ого метанола добавить в 92 мл буфера для разведения проб)

- 1 г гомогенизированной пробы перенести в 50 мл пробирку

- Добавить 4 мл 0,6 %-ой фосфорной кислоты в воде/метаноле 60/40 (объемы) (например, 0,6 мл фосфорной кислоты и 99,4 мл вода/метанол 60/40)

- Пробы мяса перемешать в течение 1 минут на вортоксе и затем в течение 10 минут на ротаторе либо переворачивая пробирку вверх дном. Пробы яиц осторожно закрутить иначе они станут желеобразными

- Центрифугировать в режиме 10 мин / 2000g / 20-25 ºС

- Супернатант переносят в 15 мл пробирку

- Повторяют экстрагирование, добавив 4 мл экстракционного раствора к пробе

- Экстракты (8 мл) объединяют и перемешивают

- Переносят 4 мл в стеклянную пробирку и выпаривают в токе азота при 50°С (либо другим способом). Оставляют около 1,6 мл водной фазы

- Растворяют водный экстракт еще в 4 мл 1 %-ой фосфорной кислоты

Твердофазная экстракция

- Использовать колонки типа Oasis HLB Spec

- Активировать колонку, пропустив через нее 1 мл 100 % метанола (поток 1 мл/мин), а затем 1 мл дистиллированной воды

Примечание. Важно, чтобы колонка полностью не высохла между активированием и внесением образца. Если колонка высохла, повторите ее активирование.

- Внести разбавленный водный экстракт на активированную колонку. Собрать весь остаток из колонки, используя вакуум (поток 1 мл/мин)

Процедура промывки:

- Добавить 2 мл раствора фосфорной кислоты (0,025 М, pH 3 / метанол 95:5 (по объемам))

- Добавить 2 мл дистиллированной воды, чтобы колонка высохла

Элюция FLUOQ

- Добавить 2 мл раствора метанол/аммиак 95:5 (по объему)

- Собрать элюент в чистую стеклянную пробирку

- Оставить для высыхания на 2 минуты

- Выпарить элюент в слабом токе азота при 50 °С (или другим методом)

- Восстановить остаток для проб мышц в 2 мл и для проб яиц в 1 мл 8%-ого метанола в буфере для разбавления образца * (см. Главу 9)

- В тесте используют 50 мкл на лунку

8.4 Пробы молока

- 0,5 мл гомогенизированной пробы перенести в пробирку

- Добавить 4,5 мл 80 %-ого метанола с буфером для разведения проб* (см. Главу 9) и экстрагировать в течение 30 минут на ротаторе либо переворачивая пробирку вверх дном

- Центрифугировать в режиме 10 мин / 2000g / 20-25 ºС

- В тесте используют 50 мкл водного слоя под слоем жира на лунку

8.5 Пробы воды

- 0,5 мл пробы перенести в пробирку

- Добавить 1,5 мл 40 %-ого метанола с буфером для разведения проб* (см. Главу 9) и экстрагировать в течение 5 минут на ротаторе либо переворачивая пробирку вверх дном

- Центрифугировать в режиме 10 мин / 2000g / 20-25 ºС

- Перенести 100 мкл надосадочного слоя в чистую пробирку и добавить 150 мкл буфера для разведения проб* (см. Главу 9)

- В тесте используют 50 мкл водного слоя под слоем жира на лунку

8.6 Пробы меда

- 0,5 г гомогенизированной пробы поместить в пробирку

- Добавить 4,5 мл 8 %-ого метанола с буфером для разведения проб*, (см. Главу 9) и экстрагировать в течение 30 минут на ротаторе либо переворачивая пробирку вверх дном

- Центрифугировать в режиме 10 мин / 2000g / 20-25 ºС

- В тесте используют 50 мкл водного слоя под слоем жира на лунку

8.7 Пробы сыворотки крови

- 0,5 мл гомогенизированной пробы перенести в пробирку и добавить 4,5 мл 8 %-ого метанола с буфером для разведения проб* (см. Главу 9)

- Перемешать на вортексе в течение 2 минут

- В тесте используют 50 мкл на лунку

8.8 Пробы мочи

- 0,5 мл гомогенизированной пробы перенести в пробирку и добавить 4,5 мл 8 %-ого метанола с буфером для разведения проб* (см. Главу 9)

- Перемешать на вортексе в течение 2 минут

- В тесте используют 50 мкл на лунку

9. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ

Перед использованием тест-системы доведите температуру всех реагентов до комнатной (20 -25°С). Неиспользуемые реагенты должны быть немедленно помещены в оригинальную упаковку на хранение при +2˚С–+8˚С.

Микротитровальный планшет

Не требуемые стрипы должны храниться с осушителем в плотно закрытом оригинальном пакете при температуре от + 2 °C до + 8 °C.

Буфер для промывки

Буфер для промывки поставляется в концентрации 20х. Буфер необходимо приготовить непосредственно перед использованием. На один стрип необходимо 40 мл разведенного раствора (2 мл концентрата буфера + 38 мл дистиллированной воды).

Спайк-раствор концентрации 100 нг/мл

Для приготовления градуировочных растворов в соответствующей матрице либо для приготовления спайков должен использоваться спайк-раствор концентрации 100 нг/мл. Спайк-раствор разводится в соответствующей матрице для получения градуировочного ряда концентрации 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.313 и 0.157 нг/мл. Также необходимо приготовление нулевого градуировочного раствора на основе той же матрицы.

Буфер для разведения конъюгата и антител

Для восстановления конъюгата и антител используется готовый к употреблению буфер для разбавления, поставляемый с набором.

Буфер храниться в холодильнике (от + 2 °C до + 8 °C) до истечения срока годности, указанного на этикетке набора.

Раствор конъюгата

Лиофилизованный конъюгат (норфлоксацин-ПХ) должен быть восстановлен в 4 мл буфера для разведения. Раствор тщательно перемешать, поместить в темное место. Восстановленный раствор конъюгата может храниться в холодильнике (от + 2 °C до + 8 °C) не менее полугода.

Раствор антител

Лиофилизованные антитела должны быть восстановлены в 4 мл буфера для разведения. Раствор тщательно перемешать, поместить в темное место. Восстановленный раствор антител может храниться в холодильнике (от + 2 °C до + 8 °C) не менее полугода.

Градуировочные растворы

Градуировочные растворы норфлоксацина готовы к использованию. Градуировочные растворы содержат 5, 2.5, 1.25, 0.625, 0.313 и 0.157 нг/мл норфлоксацина в 8%-ном растворе метанола. Также в наборе имеется готовый нулевой градуировочный раствор. Храняться градуировочные растворы в темноте при температуре от + 2ºC до + 8ºC.

Раствор субстрата/хромогена

Раствор субстрата/хромогена (готовый к применению) осаждается при температуре +4 ˚С. Бутылочку с ним необходимо довести до комнатной температуры (в темноте) и перемешать содержимое перед внесением в лунки. Избегать попадания прямого солнечного света.

Буфер для разведения проб*

Буфер для разведения проб не поставляется с набором. Готовится буфер следующим образом:

Для приготовления 1 литра буфера:

Na2HPO4 - 0.77 г

KH2PO4 - 0.18 г

NaCl - 8.94 г

pH 7.4 (7.3-7.5)

10. ПРОЦЕДУРА АНАЛИЗА

Протокол промывки

При ИФА между каждым этапом иммунологической инкубации должны удаляться несвязанные компоненты. Это достигается посредством соответствующей процедуры промывки. Очевидно, что каждая процедура промывания должна проводиться с большой тщательностью для гарантирования хороших результатов повторяемости и воспроизводимости.

В принципе, промывка вручную или с помощью автоматического вошера может осуществляться следующим образом:

Промывка вручную

1. Жидкость из лунок выливают путем резкого переворачивания планшета и удаляют остатки жидкости путем энергичного троекратного постукивания рамки с лунками по столу, накрытому листом сухой фильтровальной бумаги.

2. Все лунки заполняют буфером для промывания до края лунки (300 мкл)

3. Этот процесс промывки (этапы 1 и 2) повторяют трижды.

4. Жидкость из лунок выливают путем резкого переворачивания планшета

5. После последнего промывания планшет переворачивают и удаляют остатки жидкости путем энергичного троекратного постукивания рамки с лунками по столу, накрытому листом сухой фильтровальной бумаги.

6. Не допускайте высыхания лунок перед внесением следующего реагента.

Промывание с помощью автоматического вошера

При использовании автоматического вошера проверьте, чтобы из всех лунок жидкость удалялась полностью, чтобы раствор для промывания тщательно распределялся, заполняя до края каждую лунку во время каждого цикла промывания. Вошер должен быть запрограммирован на выполнение трех циклов промывки.

Протокол анализа

1. Подготовьте пробы в соответствии с разделом 8 (Подготовка проб) и подготовьте реагенты в соответствии с разделом 9 (Подготовка реагентов).

2. Вносят 100 мкл нулевого градуировочного раствора в двух повторностях (лунки Н1, Н2, бланк).

Вносят 50 мкл нулевого градуировочного раствора в двух повторностях (лунки А1, А2, макс. опт. плотность).

Вносят 50 мкл каждого градуировочного раствора в двух повторностях (лунки от В1,2 до G1,2, т.е. 0.157, 0.313, 0.625, 1.25, 2.5 и 5 нг/мл).

3. Вносят по 50 мкл каждой пробы в двух повторностях

4. Вносят по 25 мкл конъюгата во все лунки за исключением Н1 и Н2.

5. Вносят по 25 мкл раствора антител во все лунки за исключением Н1 и Н2.

6. Планшет запечатывают и перемешивают в течение нескольких секунд его содержимое (на шейкере для микротитровальных планшетов либо аккуратными круговыми движениями).

7. Планшет инкубируют в течение 1 часа в темноте при температуре 4ºС.

8. Удаляют раствор из микротитровального планшета и промывают 3 раза буфером для промывания.

9. Вносят по 100 мкл раствора субстрата/хромогена во все лунки.

10. Тщательно перемешивают и инкубируют планшет в темноте в течение 30 минут при комнатной температуре (20˚С - 25˚С).

11. Вносят по 100 мкл стоп-реагента во все лунки.

12. Сразу же измеряют оптическую плотность при 450 нм.

11. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ

Значения ОП образцов, измеренные в этом анализ, преобразуются в соответствующие концентрации следующим образом:

Среднее значение оптической плотности (ОП) холостых лунок вычитается из индивидуальной ОП. лунок, содержащих стандарты и образцы. Тогда эти значения ОП стандартов и образцов (средние значения дубликатов) делятся на среднее значение ОП нулевого стандарта и умножается на 100. Таким образом, нулевой стандарт становится равным 100% (максимальное поглощение), а остальная ОП. значения указаны в процентах от максимального поглощения.

Значения, рассчитанные для стандартов, вводятся в полулогарифмический график зависимости концентрации аналита.

Альтернатива калибровочной кривой:

Значения абсорбции (logit) расчета стандартов отложены на оси Y в зависимости от эквивалентной концентрации аналита на логарифмической оси X.

Для удобства клиентов R-Biopharm предлагает 2 программы, которые можно использовать для интерпретации результатов ИФА:

- RIDASOFT®Win.NET Food & Feed (артикул Z9996FF). В этой программе все тесты R-Biopharm ELISA (включая EuroProxima) предварительно запрограммированы в базе данных. Список совместимых ридеров предоставляется по запросу.

- Simplefit. Эта программа на базе Excel разработана для расчета результатов всех тестов EuroProxima.

8.1.1 Метод I: Ткани (пробы рыбы, мяса, креветок)

Количество норфлоксацина, полученное по калибровочной кривой, должно умножаться на коэффициент 40 для получения концентрации фторхинолонов в нг/г (ppb).

8.1.1 Метод II: Ткани (пробы рыбы, мяса, креветок)

Количество норфлоксацина, полученное по калибровочной кривой, должно умножаться на коэффициент 2 для получения концентрации фторхинолонов в нг/г (ppb).

8.2 Пробы сырых и пастеризованных яиц

Количество норфлоксацина, полученное по калибровочной кривой, должно умножаться на коэффициент 20 для получения концентрации фторхинолонов в нг/г (ppb).

8.3 Метод твердофазной экстракции для мяса и цельных яиц

Количество норфлоксацина, полученное по калибровочной кривой, должно умножаться на коэффициент 4.5 для получения концентрации фторхинолонов в мясе в нг/г (ppb) и умножаться на коэффициент 2.25 для получения концентрации фторхинолонов в яйцах в нг/г (ppb).

8.4 Пробы молока

Количество норфлоксацина, полученное по калибровочной кривой, должно умножаться на коэффициент 10 для получения концентрации фторхинолонов в нг/г (ppb).

8.5 Пробы воды

Количество норфлоксацина, полученное по калибровочной кривой, должно умножаться на коэффициент 10 для получения концентрации фторхинолонов в нг/г (ppb).

8.6 Пробы меда

Количество норфлоксацина, полученное по калибровочной кривой, должно умножаться на коэффициент 10 для получения концентрации фторхинолонов в нг/г (ppb).

8.7 Пробы сыворотки крови

Количество норфлоксацина, полученное по калибровочной кривой, должно умножаться на коэффициент 10 для получения концентрации фторхинолонов в нг/г (ppb).

8.8 Пробы мочи

Количество норфлоксацина, полученное по калибровочной кривой, должно умножаться на коэффициент 10 для получения концентрации фторхинолонов в нг/г (ppb).

12. ЛИТЕРАТУРА

1. R. Verheijen, N. Sajic, I. Hopman and C.J.M. Arts. Detection of fluoroquinolones by Enzyme Immunoassays in biological matrices. VIIth International Conference  on Agri-Food Antibodies, Uppsala, Sweden, 11-13 September 2003.

2. Giampiero Scortichini, Loredana Annunziata, Valeria Di Girolamo, Roberta Buratti, Roberta Galarini. Validation of an enzyme-linked immunosorbent assay creening for quinolones in egg, poultry muscle and feed samples. Analytica Chimica Acta 637 (2009) 273-278.

13. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Для размещения заказа на тест-набор на фторхинолоны используйт. код набора 5101 FLUQG.

14. ПОСЛЕДНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Обновлен п. 11.